[image: image1.jpg]MICRO-EPSILON



Hersteller-Prüfzertifikat



Manufacturer Inspection Certificate

Kalibrierzertifikat





WKS 19010007









Zertifikat-Nr. 
Calibration Certificate





    
Certificate No.
Gegenstand

Infrarotkamera
Object


Infrared Imager
Typ


MEPPI1MLOF25T1800
Type



Serien-Nr. Kamera
18122136
Serial No. Camera
Serien-Nr. Optik

599279
Serial No. Optics
Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich des Prüflings mit der Anzeige des Vergleichsgerätes, das durch den Deutschen Kalibrierdienst (DKD) bzw. der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) kalibriert wurde.
The calibration is performed by comparison with standards which are calibrated by the Deutscher Kalibrierdienst (DKD) or Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Vergleichsgeräte


Serien-Nr.
Kalibrierzeichen


Kalibrierdatum
Calibrated Standards

Serial No.
Calibration mark


Calibration date

OPTCTL2MHSF (1,6µm) 

10067604
73120 PTB 17   


2017-12

Exactus (0,9µm)                        EXA2074             73121 PTB 17                                 2017-12
Die Kalibrierung der Temperaturquellen erfolgt nach ST-CAL1), die Kalibrierung des Gerätes nach PI-CAL1).

The calibration of the temperature sources fulfils ST-CAL1), the calibration of the product fulfils PI-CAL1).
Messunsicherheit / Measurement Uncertainty*)
±0,25°C oder ±0,25% (der jeweils größere Wert gilt)







±0.25°C or ±0.25% (whichever is greater)

Die Messergebnisse sind nur zum Zeitpunkt der Kalibrierung gültig! Alle genannten Anzeigewerte bescheinigen eine Genauigkeit von 2% oder +/-2°C (der jeweils größere Wert gilt) unter diesen Bedingungen.  Each of the named indicated values certifies an accuracy of 2% or +/-2°C (whichever is greater) under the conditions mentioned here. 
Raumtemperatur / Ambient Temperature
25,4°C
Messfeld / measuring field:

    5x5
Emissionsgrad 
/ Emissivity  

1,00
Position Messfeld /position measuring field: Hpix / 2;Vpix / 2
Kalibrierzertifikat





WKS 19010007









Zertifikat-Nr. 

Calibration Certificate





    
Certificate No.
Messergebnisse / Results
	Temperaturpunkt /
temperature point
[°C]
	Anzeigewert des Gerätes / indicated value of the unit
[°C]
	Blenden-
durchmesser

/ aperture
[mm]
	Distanz/

distance
[mm]
	Temperatur-

Bereich /

temperature

range

[°C]
	Mess-unsicherheit /uncertainty

[°C]

	900
	901,2
	38
	600
	450…18001
	2,3

	1200
	1202,1
	38
	600
	450…18001
	3,0

	900
	901,3
	38
	600
	500…18002
	2,3

	1200
	1202,5
	38
	600
	500…18002
	3,0

	900
	900,5
	38
	600
	500…18003
	2,3

	1200
	1202,8
	38
	600
	500…18003
	3,0

	900
	899,1
	38
	600
	600…18004
	2,3

	1200
	1201,2
	38
	600
	600…18004
	3,0

	900
	899,8
	38
	600
	600…18005
	2,3

	1200
	1199,1
	38
	600
	600…18005
	3,0


1Videoformat: 382x288 27Hz

2Videoformat: 382x288 80Hz

3Videoformat: 764x480 32Hz
4Videoformat: 72x56 1000Hz

5Videoformat: 764x8 1000Hz
*) Messunsicherheit der Kalibrierung

Measurement Uncertainty of calibration

Qualitätssicherung


Datum:
29.01.2019

Prüfer:

Quality Control



Date:



Inspector:
DIN ISO 9001:2008
(Registrier-Nr./ Registration no.: 068887 QM08)

1) Werksnorm/ Factory standard
_________________________________________________________________________________
Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG · Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Germany · www.micro-epsilon.com

